*Załącznik nr 2 do Zaproszenia ofertowego nr* 192/17/03

**Oświadczenie o spełnianiu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia**

**Przystępując do postępowania ofertowego na zakup projektu wzorniczego, konstrukcyjnego oraz technologicznego mobilnego wysięgnika w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia**

ja **…………………………….…………………………………………………….**

(imię i nazwisko)/ (nazwa firmy)

Zobowiązuję się do spełnienia następujących warunków, określonych w zakresie przedmiotu zamówienia - Zakup projektu mobilnego wysięgnika:

Parametry techniczne:

* możliwość przejazdu statywem pomiędzy pomieszczeniami w domu przez drzwi o szerokości 60cm.
* kółka o średnicy w zakresie 95-105mm,
* możliwość demontażu i montażu elementów wysięgnika za pomocą standardowych, ogólnodostępnych narzędzi, jak klucze imbusowe, płaskie, nasadowe, śrubokręty.
* stabilność statywu (brak wywracania, przechylania), przy zawieszeniu urządzenia ważącego 7,5kg.
* zasięg ramienia: min. 575mm
* możliwość zmiany ustawienia urządzenia zawieszonego na statywie bez odkręcania/dokręcania śrub i blokad.
* możliwość ustawienia ramienia wysięgnika (trzymającego komputer) na wysokości od 780mm do 1840 mm.
* mocowanie typu/standardu: vesa 100x100
* możliwość odłączania urządzenia bez konieczności odkręcania śrub typu/standardu vesa.
* odchylenie komputera w zakresie 180 stopni od (+/- 90 stopni) od ustawienia na wprost.
* możliwość pochylenia (rotacja/obrót w pionie) monitora: 60° w dół
* możliwy obrót w poziomie monitora: min. 45°
* uwzględniona ochrona przed najeżdżaniem kółkami na kable
* miejsce (np. koszyk, wnęka, itp.) na dodatkowe akcesoria. np. płyn dezynfekcyjny
* rączka na wysokości minimum 90cm i szerokości minimum 20cm.
* mechanika bazująca na propozycji graficznej opracowanej według wytycznych przedstawionych przez Zamawiającego. Ostateczny projekt wizualny akceptuje Zamawiający.
* w ramach Zamówienia Wykonawca wraz z projektem wzorniczym, konstrukcyjnym oraz technologicznym dostarczy prototyp. Po dostarczeniu prototypu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naniesienia korekt w wykonanym projekcie.

……………………………………. ……………………………………………………………

data podpis Wykonawcy